## Slide 1
实训八：光学相干层析成像技术与应用
OCT · 低相干干涉 · 时域成像 · 厚度测量
Notes: 大家好，欢迎来到本次光电系统实训课程。今天我们将学习“光学相干层析成像技术与应用”，内容涵盖OCT技术的基本原理、时域OCT系统的搭建，以及利用该系统进行厚度测量的方法。

## Slide 2
实训目的
理解基本原理
深入理解光学相干层析成像（OCT）技术的基本原理与成像机制。
搭建与调试系统
亲手搭建并调节时域OCT系统，掌握光路对准、耦合与系统调试方法。
测量与数据处理
应用系统测量平板厚度，学习信号采集、图像重建与数据处理流程。
了解应用前景
拓展视野，了解OCT技术在医学诊断、工业无损检测等领域的应用。
Notes: 本次实训的目的主要有四个方面：首先，理解OCT技术的基本原理；其次，搭建并调试时域OCT系统；再次，利用该系统测量平板的厚度并学习数据处理方法；最后，了解OCT技术在医学和工业检测等领域的广阔应用前景。

## Slide 3
理论基础（1）—— OCT基本原理
核心原理：低相干光干涉
测量生物组织内部不同深度层的后向散射光信号，构建微米级分辨率的实时横断面图像。
主要技术类型
TD-OCT：早期形式，机械移动反射镜改变光程差。
FD-OCT：主流技术，光谱分析，成像速度更快。
本实训系统架构
搭建时域OCT系统，核心结构类似迈克尔逊干涉仪，采用超发光二极管(SLED)作为低相干光源。
关键特性：深度定位
低相干光源相干长度极短，仅当光程差小于相干长度时产生干涉，从而实现精确的深度分辨。
“OCT技术利用低相干干涉原理，突破了传统光学成像的深度限制，实现了生物组织的无创高分辨成像。”
Notes: 首先，我们来学习OCT技术的基本原理。OCT基于低相干光干涉，能够实现对样品内部结构的微米级分辨率成像。
它主要分为时域和频域两种类型，本次实训我们将搭建一个时域OCT系统。其关键在于利用低相干光源的短相干长度特性，只有当参考光和信号光的光程差非常小时，才能产生干涉信号，从而实现深度分辨。

## Slide 4
理论基础（2）—— 时域OCT系统组成
光源模块 (SLED)
核心为1310nm超发光二极管，光谱宽(>60nm)，相干长度短(10-20μm)，功率>10mW。
参考光路
由分束棱镜、反射镜和电控平移台组成。通过平移台移动反射镜，改变光程实现深度扫描。
探测光路
含三维平移台与样品。将信号光聚焦样品，收集不同深度返回的后向散射光信号。
信号接收模块
由快速光电探测器和示波器组成。将干涉光转换为电信号并实时显示观察。
系统工作流程
光源发出的光经分束棱镜分为两束：一束作为参考光射向参考臂反射镜，另一束作为信号光射向样品。两束光反射后汇合，最终在探测器上产生干涉信号。
Notes: 接下来，我们了解时域OCT系统的具体组成。整个系统可以分为光源、参考光路、探测光路和信号接收四个模块。光源提供低相干光，分束棱镜将光分为两路，参考光路通过移动反射镜来扫描深度，探测光路收集样品的散射信号，最后由探测器和示波器接收并显示干涉信号。

## Slide 5
干涉信号与深度信息
成像原理与包络信号
通过移动参考镜扫描光程差，当参考光与信号光程匹配时产生干涉峰值。峰值位置对应深度，强度反映反射能力。
关键分辨率指标
轴向：由光源带宽决定 (R = 0.44·λ₀²/Δλ)，带宽越大精度越高。
横向：由物镜数值孔径决定 (Δx = 0.61·λ₀/NA)。
图像重建与分析
分析干涉包络的位置与强度分布，可重建样品的二维或三维深度结构图像，用于检测厚度、内部缺陷等微观特征。
核心公式速览
轴向分辨率公式：R = 0.44 · λ₀² / Δλ
横向分辨率公式：Δx = 0.61 · λ₀ / NA
核心机制总结：OCT技术利用低相干光干涉原理，通过时域扫描（改变光程差）将样品的深度信息编码为干涉信号的时间序列，最终通过算法解码为高分辨率的断层图像。
Notes: 现在我们深入理解干涉信号与样品深度信息的关系。当参考镜移动时，每遇到样品的一个反射界面，示波器上就会出现一个干涉峰。通过分析这些峰的位置和强度，我们就能获得样品的内部结构信息。
OCT的轴向分辨率由光源带宽决定，横向分辨率由物镜数值孔径决定，这两个参数共同决定了系统的成像能力。通过对这些信号的处理，我们可以重建出样品的三维结构。

## Slide 6
实验系统与器件
光源系统
采用1310nm SLED光源，具备高稳定性与宽光谱特性。通过FC/APC接口实现光纤输出。
核心光学元件
配置光纤准直镜、50:50偏振不敏感分束棱镜及高反参考镜，构建标准干涉光路。
精密机械组件
配备行程≥50mm的电控平移台（自动扫描）及10μm精度的三维调整台，确保光路对准。
探测与显示
利用响应时间<20ns的光电探测器转换信号，通过高带宽数字示波器实时记录波形。
系统控制软件
集成步进电机控制器（如GCD0401M），实现对参考镜位移的闭环控制与自动化操作。
系统集成搭建
基于自由空间光路架构，所有元器件均需在光学平台上进行精密对准与机械固定。
系统核心目标：通过高精度的光机电协同，构建稳定、可重复的干涉测量环境。
Notes: 现在我们来看看本次实验所需的系统和器件。主要包括1310nm的SLED光源、各种光学元件（如准直镜、分束棱镜）、用于移动的电控平移台和三维调整台、以及用于探测和显示的光电探测器和示波器。整个系统需要在光学平台上进行精密搭建和对准。

## Slide 7
实验步骤（1）—— 系统搭建与对准
软件安装与设置
安装步进电机控制软件，确认硬件连接（如COM口）。在软件中设置扫描速度和行程等关键参数。
确定光路基准高度
以参考光路反射镜中心为基准（约40mm），调整所有光学元件，确保中心在同一水平线，保证光路水平。
光纤准直镜调整
利用光阑辅助，调节准直镜俯仰角。在远近两处放置光阑，反复调节使光斑均通过中心，确保出射光平行。
分束棱镜安装
放置分束棱镜，确保入射光垂直入射。调节棱镜使反射光和透射光分别准确对准参考镜和样品架中心。
光束重合调节
在合束光路放置小孔光阑，分别遮挡两束光进行调节。将光阑移至1米外再次微调，确保远场完全重合。
操作关键提示
光束重合是保证干涉信号质量的核心步骤。此过程需要极大的耐心，反复在近场和远场进行比对与微调。
Notes: 接下来是实验操作的第一部分：系统搭建与光路对准。这是整个实验最关键的步骤。我们需要依次完成软件设置、确定光路高度、调整准直镜、安装分束棱镜，并最终确保参考光和探测光在近场和远场均精确重合。这个过程需要耐心和细心的调节。

## Slide 8
实验步骤（2）—— 信号采集与厚度测量
探测器与示波器连接
将探测器输出接入示波器，设置交流耦合、触发电平(20mV)及时间轴(2.5ms/格)。
手动扫描观察
按住REMOTE键缓慢移动参考镜，在示波器上寻找并确认干涉包络信号。
自动扫描设置
设置双向扫描模式，速度2mm/s，行程20mm，启动循环运行，观察稳定波形。
平板厚度测量
更换样品，测量前后表面峰间隔Δt，利用公式d = (Δt × v) / n计算厚度。
多点测量与三维成像
在XY平面移动样品，重复测量不同位置的厚度，构建样品的三维轮廓图。
Notes: 实验的第二部分是信号采集与厚度测量。我们首先连接探测器和示波器，并进行手动扫描以确认干涉信号的存在。然后设置自动扫描，观察稳定的干涉波形。通过测量平板样品前后表面反射峰的时间间隔，我们可以计算出平板的厚度。通过多点测量，还可以获取样品的三维轮廓信息。

## Slide 9
注意事项
光源安全：1310nm红外光不可见，严禁直视输出端，建议使用红外显示卡观察光斑。
光路对准：确保参考光与探测光在远场和近场均完全重合，否则干涉信号对比度会显著下降。
扫描范围：自动扫描时确认平移台移动范围在行程内，避免撞击限位开关造成设备损坏。
探测器保护：避免强光直射光敏面，信号过强时应使用衰减片，防止探测器烧毁。
环境稳定：OCT系统对振动敏感，实验应在防振光学平台上进行，减少气流干扰。
样品处理：样品表面需清洁无划痕；液体样品使用比色皿并注意避免产生气泡。
数据记录：为减小随机误差，建议对同一位置进行多次测量并取平均值作为最终结果。
安全操作 · 规范实验 · 数据严谨
Notes: 在实验开始前，请大家务必注意以下事项。首先是光源安全，1310nm红外光不可见，切勿直视。其次，光路对准必须精确，扫描范围要合理，以保护设备。同时，要注意探测器的保护和实验环境的稳定，并正确处理样品。最后，通过多次测量取平均值来提高数据的可靠性。

## Slide 10
思考与讨论
如果参考光路在扫描时的光强变化非常明显，怎么办？
在测量深度信息时，有的界面反馈的信息较弱，怎么办？
在进行时域OCT测量时，有哪些常见的误差来源需要考虑？
样品的光学特性不均匀对测量结果的具体影响有哪些？如何进行校正？
为什么OCT能实现微米级轴向分辨率？光源带宽与分辨率有何关系？
比较时域OCT和频域OCT的优缺点，为什么频域OCT逐渐成为主流？
💡 提示：可结合实验原理、系统噪声特性及相干光物理机制进行分析
Notes: 实验结束后，我们准备了几个思考题，希望能帮助大家深入理解OCT技术的原理和应用。这些问题涵盖了实验中可能遇到的问题分析、误差来源探讨、分辨率原理以及不同OCT技术的对比等方面。欢迎大家积极思考和讨论。

## Slide 11
实训小结
原理与结构：深入理解了光学相干层析成像（OCT）的基本原理与系统构成。
系统搭建：完成时域OCT系统的搭建，熟练掌握了光路对准与关键参数调试方法。
实验验证：成功测量平板厚度，验证了OCT技术在微米级测距方面的高精度能力。
应用认知：拓展了视野，认识到OCT在医学诊断、工业检测及材料科学中的广泛应用前景。
下一实训预告：激光微细加工技术与应用
“ OCT——光学活检的‘光学超声’ ”
Notes: 本次实训到此结束。通过本次学习，我们理解了OCT技术的基本原理，亲手搭建了时域OCT系统，并成功实现了对平板厚度的测量。我们也认识到了OCT技术在医学诊断、工业检测等领域的巨大应用潜力，它被誉为“光学超声”。希望大家都有所收获。下一次实训，我们将学习激光微细加工技术与应用，敬请期待。谢谢大家！