## Slide 1
实训六：便携式光镊系统的搭建与应用
光辐射压力 · 光学势阱 · 微粒捕获与操控
Notes: 大家好，欢迎来到本次光电系统实训课程。今天我们将学习“便携式光镊系统的搭建与应用”，内容涵盖光辐射压力的基本原理、光学势阱的形成，以及如何搭建系统实现对微米级微粒的捕获与操控。

## Slide 2
实训目的
掌握工作原理
深入理解光镊技术的核心机制，包括光辐射压力的作用及光学势阱的形成过程。
参数设置与优化
熟悉光镊系统的各项参数配置，通过调试优化，获得稳定、高效的微粒捕捉效果。
评估效率与稳定性
建立评估指标体系，量化分析系统的捕捉效率，探究影响捕捉效果的关键因素。
搭建便携式系统
动手搭建简易的便携式光镊系统，实践操作并实现对微米级微粒的有效捕获与移动。
Notes: 本次实训的目的主要有四个方面：首先，掌握光镊技术的工作原理；其次，熟悉系统参数的设置与优化；再次，评估系统的捕获效率和稳定性；最后，亲手搭建便携式光镊系统，并实现对微米级微粒的捕获与移动。

## Slide 3
理论基础（1）—— 光辐射压力与光镊
基本原理：光压与动量
光具有能量和动量。当光子流撞击微粒时，产生的压力称为光压（光辐射压力）。这是光镊技术的物理基石。
光镊技术 (Optical Tweezers)
1986年阿瑟·阿什金发现，高度聚焦的单光束可形成三维光学势阱，将微粒稳定捕获在焦点附近。
两种核心作用力
1. 梯度力 (Gradient Force)：指向光强最强处（焦点），负责“拉回”微粒。
2. 散射力 (Scattering Force)：沿光传播方向的推力，试图将微粒“推走”。
稳定捕获条件
当梯度力 > 散射力时，微粒被束缚在光阱中，实现稳定捕获。
Notes: 首先，我们来学习光镊技术的基本原理。光具有动量，当它照射到微粒上时会产生光压。光镊技术利用高度聚焦的激光束，产生一个三维的光学势阱，将微粒捕获。这个势阱主要由梯度力和散射力共同作用形成，当梯度力足以克服散射力时，就能实现稳定的捕获。

## Slide 4
理论基础（2）—— 几何光学机制
核心概念与模型
米氏粒子：当微粒尺寸（~10μm）远大于激光波长（532nm）时，适用几何光学近似分析。
作用机制：光线在微粒表面发生折射与反射，改变光子动量方向；根据动量守恒，微粒受到反方向的机械作用力。
梯度力与三维捕获
梯度力产生：非均匀光场中，折射光线指向光强更高区域，产生将微粒拉向焦点的梯度力。
三维捕获条件：使用高数值孔径（NA）物镜聚焦，产生足够强的轴向梯度力，实现稳定捕获。
捕获力估算公式
公式：F = Q · (nP)/c（Q:陷阱效率, n:介质折射率, P:激光功率, c:光速）
结论：激光功率越大、聚焦光斑越小，捕获力越强。
Notes: 接下来，我们从几何光学的角度来理解光镊的捕获机制。对于尺寸远大于光波长的微粒，我们可以把激光看作一束束光线。光线在微粒表面发生折射和反射，产生的合力将微粒推向光强最强的焦点。高数值孔径的物镜是实现三维捕获的关键，它能产生足够强的轴向梯度力。捕获力的大小与激光功率和聚焦效果密切相关。

## Slide 5
实验系统组成
激光器及调整模块
532nm固体激光器(500mW)及高反镜，用于产生和调整激光束方向。
激光扩束准直模块
凹透镜与凸透镜组合，将激光束扩束3倍至直径约3mm。
二向色模块
利用二向色镜反射激光并透射照明光，实现光路合束。
三维调节模块
40×显微物镜与三维移动载物台，实现激光聚焦与样品定位。
照明模块
LED光源配合透镜组，为样品提供均匀照明，便于观察。
成像模块
成像透镜、滤光片与数字相机组合，实时观察样品状态。
Notes: 现在我们来看看本次实验的系统组成。整个便携式光镊系统分为六个模块：激光器及调整模块、扩束准直模块、二向色模块、三维调节模块、照明模块和成像模块。这些模块协同工作，共同完成激光的产生、传输、聚焦以及样品的观察和捕获任务。

## Slide 6
实验步骤（1）—— 系统搭建
硬件基础与调节模块
1. 基座安装：固定光学多孔板、地脚及各模块支撑座。
2. 照明模块：笼式结构内安装LED光源与双凸透镜(f=30mm)。
3. 三维调节：组合二维/一维平移台与载玻片架，实现XYZ移动。
4. 光路引导：安装45°镜架与反射镜，调整激光束方向。
光路处理与成像模块
5. 扩束系统：依次安装反射镜、扩束镜组(f=-50/150mm)及偏振片。
6. 成像组件：安装45°镜架、成像透镜(f=125mm)及长波通滤光片。
7. 系统集成：固定激光器，连接数字相机与计算机，完成物理搭建。
软件配置参数
使用MER-SeriesViewer软件采集图像，设定分辨率为 1280×1024，曝光时间设置为 5000μs。
Notes: 接下来是实验操作的第一部分：系统搭建。我们需要按照步骤依次安装光学平台、照明模块、三维调节模块、激光反射镜模块、扩束模块、成像模块，最后安装激光器并连接相机。整个过程需要细心操作，确保各模块安装牢固、位置准确。

## Slide 7
实验步骤（2）—— 光路调整与捕获
光路调整
打开激光器，调节反射镜使光束沿导轨中心传输。
调整扩束镜组间距至100mm，确保光束平行。
调节二向色镜角度，使激光沿物镜中心轴线入射。
开启LED照明，调整相机使样品清晰成像。
样品制备与捕获
制备样品：盖玻片贴双面胶孔，滴加5μm微球样品。
放置样品于三维载物台，调节Z轴聚焦激光至样品面。
移动XY平台寻找微球，进入焦点即被稳定捕获。
验证：移动载物台，微球跟随激光焦点保持不动。
Notes: 实验的第二部分是光路调整和样品捕获。首先，我们需要精确调整光路，确保激光束准直并沿物镜中心入射。然后，制备样品并将其放置在载物台上，通过调节载物台，将激光聚焦在样品上，最终实现对微球的捕获。当微球被成功捕获后，移动载物台时，微球会“跟随”激光移动，这是光镊捕获成功的标志。

## Slide 8
注意事项
激光安全
操作532nm激光时，必须佩戴专用的激光防护眼镜，确保光路无障碍物，避免意外反射。
光学元件清洁
保持透镜和反射镜清洁至关重要，应使用专用的光学清洁工具和方法进行维护。
样品处理
确保样品悬浮液均匀无气泡，操作时使用镊子，尽量减少手印和污渍的污染。
光路校准
各光学模块必须严格同轴等高，否则会严重影响激光的聚焦效果和捕获性能。
功率控制
捕获时激光功率不宜过高，特别是处理生物样品时，需防止过高功率造成损伤。
数据记录
建议记录捕获前后的样品图像，以便分析捕获的稳定性和效率。
Notes: 在实验开始前，请大家务必注意以下事项。首先是激光安全，必须佩戴防护眼镜。其次，要保持光学元件的清洁，正确处理样品，确保光路精确校准。同时，要合理控制激光功率，并做好数据记录。这些都是保证实验安全和成功的关键。

## Slide 9
思考与讨论
01. 原理探究：解释光镊技术的工作原理，分析光的压力和光学势阱是如何形成的？
02. 样品准备：实验中如何选择和准备待测样品以获得最佳捕捉效果？有哪些注意事项？
03. 技术限制：哪些因素限制便携式光镊系统的广泛应用？有哪些可能的解决方案？
04. 生物应用：列举光镊在生物学中的应用案例，探讨其在细胞操控和分子力学研究中的作用。
05. 物镜选择：实验中为何采用高数值孔径物镜？它对捕获力有何影响？
06. 特殊现象：若微粒折射率小于周围介质（如气泡），会发生什么现象？为什么？
Notes: 实验结束后，我们准备了几个思考题，希望能帮助大家深入理解光镊技术的原理和应用。这些问题涵盖了基本原理、实验操作、技术应用以及特殊现象分析等方面。欢迎大家积极思考和讨论。

## Slide 10
实训小结
理解原理：掌握光压、梯度力、散射力等光镊基本机制。
系统搭建：完成便携式光镊系统搭建，熟练光路调整。
实验操作：成功实现微米级聚苯乙烯微球的捕获与观察。
应用认知：深入了解光镊在生物医学、材料科学的应用。
本次实训通过理论与实践结合，不仅夯实了光学基础，更培养了精密仪器操作与科学探究的能力。
下一实训预告：迈克尔逊干涉仪的组装与应用
请提前预习干涉原理，准备好实验报告。
“ 光镊 —— 用光操控微观世界 ”
Notes: 本次实训到此结束。通过本次学习，我们理解了光镊技术的基本原理，亲手搭建了便携式光镊系统，并成功实现了对微米级微球的捕获。我们也认识到了光镊技术在生物医学和材料科学等领域的巨大应用潜力。希望大家都有所收获。下一次实训，我们将学习迈克尔逊干涉仪的组装与应用，敬请期待。谢谢大家！