## Slide 1
实训四：衍射相位显微成像原理与应用
DPM · 定量相位成像 · 生物医学与材料检测
Notes: 大家好，欢迎来到本次光电系统实训课程。今天我们将学习“衍射相位显微成像原理与应用”，内容涵盖DPM技术的基本原理、系统搭建以及在生物医学和材料检测中的应用。

## Slide 2
实训目的
原理与特点
了解衍射相位显微成像（DPM）的基本原理，掌握其非侵入、高灵敏度的技术特点。
设备操作技能
熟练掌握光源、显微镜、光栅及探测器等核心实验设备的正确连接与操作方法。
形貌分析应用
应用相位显微成像技术，对 SiO₂ 小球等标准样品进行精确的形貌与相位分析。
领域应用认知
拓展视野，深入了解 DPM 技术在生物医学、材料科学及精密检测等前沿领域的广阔应用前景。
Notes: 本次实训的目的主要有四个方面：首先，了解衍射相位显微成像（DPM）的基本原理和技术特点；其次，掌握相关实验设备的使用方法；再次，运用DPM技术对样品进行形貌分析；最后，了解DPM技术在生物医学和材料科学等领域的广阔应用前景。

## Slide 3
理论基础（1）—— DPM系统结构
DPM技术基于共路干涉原理，在传统显微镜后加入光栅和4-f系统，实现对样品相位信息的定量提取。
系统组成模块
光源系统
激光经单模光纤滤波，确保空间相干性，为干涉提供稳定基础。
显微放大模块
由显微物镜和管镜组成，将微小样品放大成像，保留细节信息。
闪耀光栅
置于像面产生多级衍射光（0级和±1级），实现分光与调制。
4-f 成像系统
由两个透镜组成，在频谱面进行精确的空间滤波处理。
滤波与干涉
滤出1级光为参考波，0级光为物波，两者在探测器上发生干涉。
核心优势
共路干涉设计有效消除环境扰动，系统具有极高的稳定性。
总结：通过光学元件的精密组合，DPM实现了从“观察”到“测量”的跨越，是定量相位成像的重要手段。
Notes: 首先，我们来学习DPM系统的基本结构。DPM基于共路干涉原理，巧妙地在传统显微镜光路中加入了光栅和4-f系统，从而能够定量地提取样品的相位信息。这种共路设计使得系统对环境扰动不敏感，稳定性非常高。

## Slide 4
理论基础（2）—— 相位提取原理
干涉图强度分布
公式：I_C(x,y) = I₁ + I₂cos(βx + Δφ)
Δφ为样品与参考光的相位差值，包含样品信息。
相位提取核心过程
傅里叶变换 → 分离频谱 → 逆变换
通过数字处理从干涉图中分离复振幅，计算相位分布。
相位与厚度的定量关系
公式：φ(x,y) = k₀(n_s - n₀)H(x,y)
相位变化由样品厚度H和折射率差共同决定。
实验关键提示
拍摄样品图与背景图
通过“样品图 - 背景图”相减，消除系统相位干扰，获真实相位。
Notes: 接下来，我们深入了解相位提取的原理。CCD记录的干涉图样中包含了样品的相位信息。通过傅里叶变换和逆变换等一系列数字处理方法，我们可以从干涉图中提取出样品的相位分布，并进一步计算出样品的厚度信息。这是DPM技术实现定量测量的核心。

## Slide 5
实验系统组成
激光衰减及扩束模块
包含532nm固体激光器、可调衰减器和3×扩束镜，提供稳定光源。
反射模块
由两个反射镜组成，用于改变光路方向，将光束精准传输至第二导轨。
显微放大模块
含20×显微物镜和场镜(f=100mm)，配合样品实现约12倍的初步放大。
4-f滤波模块
包含闪耀光栅、针孔滤波器及数字相机，实现6倍放大及干涉成像。
系统总放大率：约 67 倍
系统整体满足 Nyquist 采样条件，能够获取高对比度的干涉条纹数据。
Notes: 现在我们来看看本次实验的具体系统组成。整个系统分为四个主要模块：激光衰减扩束模块、反射模块、显微放大模块和4-f滤波模块。这些模块协同工作，最终实现了对样品的高倍数放大和干涉成像，为后续的相位提取提供了高质量的图像数据。

## Slide 6
实验步骤（1）—— 光路搭建与调试
激光器调平
借助光阑调节激光器高低和俯仰，使光束与导轨平行。
扩束镜安装
将激光扩束至直径约4mm，并确保光束保持平行状态。
反射镜调节
调节M1、M2将光束引入第二导轨，并保证沿中心传输。
显微放大光路
安装样品、物镜（工作距5.9mm）和场镜，调至清晰成像。
4-f成像光路
安装透镜L1、L2和相机，调整至分辨率板清晰成像并记录。
光栅与滤波
加入闪耀光栅，调整滤波器使1级衍射光通过25μm针孔。
干涉调整
确保参考光与物光在相机靶面完全重合，获取清晰干涉图。
Notes: 接下来是实验操作的第一部分：光路搭建与调试。这是实验成功的关键步骤。我们需要依次完成激光器调平、扩束、反射镜调节、显微放大光路和4-f成像光路的搭建，并最终通过光栅和针孔滤波获得高质量的干涉图样。请大家仔细操作，确保每一步都准确无误。

## Slide 7
实验步骤（2）—— 样品测量与标定
系统放大倍数标定
使用已知线宽的分辨率板（如第6组第2线对，线宽约6.94μm），通过软件测量其在图像中对应的像素数，从而计算出系统的实际放大倍数。
相位恢复与样品尺寸计算
采集样品图（如SiO₂小球）和背景图（无样品时的图像）。
输入参数：激光波长（532nm）、背景介质折射率（1.47）、样品折射率（1.45）。
计算过程：自动计算背景与样品相位，相减得到真实相位分布，进而恢复厚度信息（如直径约12μm）。
操作提示：建议对同一样品进行多次测量并取平均值，以减少测量误差，验证DPM技术的定量测量能力。
Notes: 实验的第二部分是样品测量与系统标定。
首先，我们需要使用分辨率板对系统的放大倍数进行标定。这一步非常关键，因为它决定了后续测量数据的准确性。我们通常选择已知线宽的分辨率板，例如第6组第2线对，通过软件测量其像素数来计算实际放大倍数。
接下来是核心步骤：相位恢复与样品尺寸计算。我们需要分别采集样品图和背景图。在软件中输入激光波长、背景介质折射率和样品折射率等关键参数后，软件会自动计算并恢复出样品的真实相位分布。利用相位与厚度的关系，我们就能精确计算出样品的尺寸，比如SiO₂小球的直径。
最后，为了确保数据的可靠性，建议进行多次测量并取平均值。这不仅能减少误差，也是验证DPM技术定量测量能力的重要环节。

## Slide 8
注意事项
激光安全
实验过程中必须佩戴激光防护眼镜，避免激光束直射眼睛。
CCD设置
合理设置相机的曝光时间和增益，避免图像过曝或欠曝。
光路清洁
保持所有光学元件的清洁，避免灰尘影响干涉条纹对比度。
针孔定位
精确调整滤波器位置，确保1级衍射光准确通过针孔。
环境稳定
实验应在稳定环境中进行，避免气流振动，实验前预热。
多次测量
对同一样品进行多次测量并取平均值，提高数据可靠性。
严格遵守实验规范是确保测量精度与实验安全的关键前提
Notes: 在实验开始前，请大家务必注意以下事项。首先是激光安全，必须佩戴防护眼镜。其次，要正确设置相机参数，保持光路清洁，精确调整针孔位置，并确保实验环境的稳定。最后，通过多次测量取平均值来提高数据的可靠性。这些都是保证实验成功的重要前提。

## Slide 9
思考与讨论
基本原理解析
解释衍射相位显微成像的基本原理。相位信息如何增强显微图像的对比度和分辨率？
光波干涉机制
描述光波衍射和干涉的基本概念，并解释它们在相位显微成像中的作用。
生物医学应用
列举该技术在生物医学中的应用案例，探讨其如何辅助研究和临床诊断。
技术优劣势对比
比较衍射相位显微成像与传统光学显微成像的核心优势与局限性。
单模光纤作用
本实验中为何使用单模光纤？它对光源的相干性有何具体影响？
条纹对比度优化
如果干涉条纹对比度较低，可能的原因有哪些？应如何进行优化调整？
Notes: 实验结束后，我们准备了几个思考题，希望能帮助大家深入理解DPM技术的原理和应用。这些问题涵盖了基本原理、技术对比、应用案例以及实验中可能遇到的问题分析等方面。欢迎大家积极思考和讨论。

## Slide 10
实训小结
实训收获
理解了衍射相位显微成像的原理与系统组成
掌握了DPM光路搭建与调试方法
实现了SiO₂小球相位恢复与尺寸测量
认识了DPM在生物医学、材料科学中的广泛应用潜力
下一实训预告
偏振和3D影像技术与应用
“定量相位成像——洞察透明样品的细节之美”
Notes: 本次实训到此结束。通过本次学习，我们理解了衍射相位显微成像的原理，掌握了DPM系统的搭建与调试方法，并成功实现了对SiO₂小球的定量测量。我们也认识到了DPM技术在多个领域的巨大应用潜力。希望大家都有所收获。下一次实训，我们将学习偏振和3D影像技术与应用，敬请期待。谢谢大家！